第一包：电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)  1台套

1进样系统

1.1雾化器: 高效同心雾化器，可选配耐高盐同心雾化器室

1.2 蠕动泵：配备三通道蠕动泵，蠕动泵滚轮采用非金属耐腐蚀材料

1.3分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的全铝炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计，方便日常更换维护而无需拆卸气体管路。

*2等离子源

射频发生器：自激式全固态RF发生器，频率为27.12 MHz，功率范围为700-1600W，功率稳定性< ±0.1%，频率稳定性< ±0.01%。支持一键式运行自动点火，熄火操作

3 真空系统

3.1机械泵系统简洁易维护；机械泵抽速达到40m3/h，保证真空系统可靠运行；2个以上独立真空规，用于准确实时检测不同位置的真空度

3.2 三级真空系统设计，采用1个以上，大抽速（>250L/s）涡轮分子泵，最快15分钟内真空度可达到分析要求。

3.3 真空阀设计，支持在不泄真空的状态下完成换锥操作，减少仪器维护时间。

4接口及离子传输系统

方便维护的灵活接口设计可选用高盐模式、也可选用高灵敏模式，无需卸载真空即可进行两锥的维护

5 四极杆质量分析及检测系统

5.1质量范围: 2-255amu；质量轴稳定性 ≤ 0.05amu/24h；分辨率0.5amu-1.1amu可调

5.2 四极杆电源采用低频驱动，匹配频率≥2.0MHz以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。

5.3 四极杆电源带温控功能，保证稳定运行状态

*5.4碰撞反应池为六极杆，可进行碰撞解离、反应以及动能歧视效应去除多原子离子干扰，碰撞池条件和标准条件的切换为全自动化，用单一氦气碰撞气体可适用于绝大多数应用，支持其他混合式反应气体（如氧气、氢气、氨气等与氦气的混合气）。

*5. 5具有HPLC联用接口，提供成熟的As、Hg、Sn、Se、Cr等元素形态和价态分析能力，提供完整液相联用分析支持。

6 其他  支持有机进样系统：直接分析有机样品

7.仪器性能要求

*7.1标准模式下灵敏度:低质量数(Be): >10 M cps/ppm；中质量数(Y或 In):>45 M cps/ppm；高质量数(Bi，U，Tl): >40 M cps/ppm

*7.2仪器检出限：Be≤3ng/L；In≤1.0ng/L；U≤1.0 ng/L。

7.2短期稳定性(RSD): < 2% (每分钟一组数据,共20组数据)

7.3长期稳定性(RSD): < 3% (每分钟一组数据,共120组数据)

7. 4动态范围: ≥9个数量级

8. 配置清单：

主机一套（主机提供一年质保，核心部件提供三年包换），碰撞反应池一套，循环冷却水（2100W），自动进样器（大于240位），10KVA交流参数稳压器，品牌电脑（I5,8G以上配置），打印机一套。

9. 须提供产品授权经销证明(制造商除外)。

第二包：X荧光光谱仪（XRF）  1台套

1、技术指标和性能参数

1.1. 分析元素范围：Na(23)~U(92),最多可测80种元素；

*1.2.仪器检出限Cd≤0.3mg/kg ；Se≤0.3mg/kg；Pb≤0.5mg/kg；

1.3. 探测器分辨率不低于125eV；

1.4.多次测量重复性0.05%，长期工作稳定性0.05%

*1.5 RSD<5%(以1mg/kg的铅测试为例)

1.6检测时间任意可调（1秒~1小时）

*1.7具有可自动选择并转换的滤光片，可自动转换准直器，准直器不少于五种孔径

2、技术支持（安装调试和技术培训等）

2.1.免费提供现场培训，人数不限，直到用户能正常使用和维护仪器；

2.2.厂家长期提供技术支持，免费提供仪器使用手册、培训教材、所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

3 配置清单：

主机壹台、X荧光光谱仪成分分析软件、样品杯200个，标准附件：准直孔；滤光片；标准样品（欧盟标样）银校正片一片；品牌电脑（I5，8G以上）、品牌打印机一套；与仪器使用、维护有关的工具。

4. 须提供产品授权经销证明(制造商除外)。

第三包：气相色谱质谱联用仪（GCMS）  1台套

1气相色谱部分：

主机：全EPC控制、具有可程序控制且环境友好的休眠模式以节省仪器待机时所耗费的电量和气体消耗量，和唤醒模式以使系统准备好进行高通量运行的气相色谱仪。

2进样口

2.1多种进样口类型可选：惰性流路分流/不分流毛细管柱进样口、多模式进样口、程序升温汽化进样口和挥发物分析进样口；

2.2进样口EPC 具有补偿大气压和温度变化的功能，即使实验室环境有变化时，检测结果也不会有改变；

2.3用于毛细管柱的EPC 具有四种色谱柱流量控制模式：恒压模式和梯度压力（三阶梯度）模式，恒流模式或梯度流量（三阶梯度）模式；

2.4进样口模块压力传感器：准确度：满量程的< ± 2%，重现性：< ± 0.05 psi，温度系数：< ± 0.01 psi/°C，漂移：< ± 0.1 psi/6 个月；

*2.5分流比：可达7500:1，避免色谱柱超载；

2.6最高使用温度400℃；

2.7总流量设定范围：0-200m1/min N2；0-1250 ml/min He；载气节省模式：具备；

2.8 S/SL进样口标配扳转式顶部密封系统，有利于快速简便的更换进样口衬管；

2.9可选的惰性S/SL进样口包括化学去活工艺处理的焊接和焊接插件；

3气相色谱柱箱

*3.1操作温度范围适合于所有的色谱柱及色谱分离要求，高于环境温度+4℃~450℃，LN2 液氮冷却：-80 至450 °C，用CO2 冷却：-40 至450 °C；

3.2温度设定值精度：0.1℃

*3.3最大升温速率：120℃/min

3.4最长运行时间：999.99分钟

3.5程序升温: 20阶梯，21平台，可梯度降温。

3.6温度稳定性:室温每变化1℃柱温变化＜0.0l℃

3.7降温：450℃~50℃，＜4分钟

4 加热区

4.1不包括柱箱的独立加热区：6个（两个进样口，两个检测器，以及两个辅助加热区）辅助加热区最高使用温度：400℃

5 电子气路控制

5.1对大气压力或环境温度变化的补偿功能为标准内置。

*5.2在0 到150 psi 范围内压力设定精度0.001 psi，在0.000到99.999 psi范围内，一般控制精度为± 0.001 psi; 在100.00到150.00psi范围内，精度为0.01psi。

5.3程序升压/升流：最大三阶。

6质谱部分：

6.1气质接口

6.2形式：毛细管柱直接接口

6.3独立控温，50~300℃

7 EI离子源

7.1采用双加热棒独立加热的电子轰击源，最高温度350°C，加热温度更加均匀；

7.2备有耐高温长效双灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，提供多一倍的灯丝寿命；

7.3离子化能量：10~100eV可调，具备低电压操作功能，适应更加灵活多变的分析要求；

筒状透镜组，聚焦效果更集中更好，显著提高离子化效率；

8质量分析器：四极杆质量分析器

8.1高精度金属钼四极杆质量分析器。

8.2可拆卸的预四极过滤装置，降低主四极杆污染，避免对四极杆清洗维护。

8.3预四极过滤装置加有随扫描质量变化的电压，可改善边缘场，提高离子入射效率，获得更好的检测灵敏度。

9 真空系统

9.1高性能的前级真空泵与涡轮分子泵组成的真空系统，减少离子碰撞，降低背景噪声与记忆效应。

*9.2分子涡轮泵 50L/s (N2)分子涡轮泵实际提供 60L/s (He) 预泵（机械泵）随质谱检测器供应；

9.3 进样方式：通过前段气相色谱仪；

*9.4灵敏度：EI源，信噪比 (1uL 进样，浓度 1pg/uL 八氟萘, SIM模式>150:1)；

9.5 仪器检出限（IDL）<10 fg；

10检测器 高压转换打拿极的电子倍增器；复合I/V转换电路技术的小信号放大器

11电子系统

11.1高品质的射频电源，只需要两点即可完成全质量范围的质量轴校正，保证全扫描模式下的良好线性；

11.2  32位嵌入式控制系统，采用以太网通讯接口，可以实现远程控制和网络化共享；模块化的电源系统和控制电路系统，方便维护和升级；

*11.3 质谱软件一体化控制质谱和气相色谱仪，软件控制界面截图中显示温度、压力、流量、开关、进样方式进口气相参数，提供软件截图或者能说明该功能的说明书中的部分资料。

12 全自动吹扫捕集装置

*12.1同时符合标准《HJ639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》、《HJ686-2014水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》和《HJ605-2011土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》的检测。

*12.2样品瓶工位：≥30位；

12.3 开机自检，故障报警和提示，自动定位、校准样品盘；

12.4捕集管解吸温度：150-380℃，升温速率>1800℃/分；90秒内由250℃降至35℃；

12.5 吹扫管温度：室温-100℃，控制精度±1℃

12.6捕集阱升温采用直接电阻加热，升温速率>1800℃/分；

*12.7进样方式：固/液一体。

13配置清单：

单四级杆质谱仪一套、气相色谱仪主机一套（进口）、传输线一套、气质联用软件一套，Nist 2017正版谱库一套、全自动固/液吹扫捕集一套、色谱柱2根，安装启动包1套；1年用耗材包 1 套，载气气体钢瓶(99.999%)及减压阀等,1套；品牌电脑（I5，8G以上）、品牌打印机一套，UPS设备1套；

14须提供产品授权经销证明(制造商除外)。

第四包：气相色谱仪    1台套

1温度控制

*1. 1控温范围：室温上7℃~400℃（增量1℃）；

1.2控温对象：柱箱、前\后检测器、前\后进样器、辅助，共6路

*1. 3程序升温阶数：≥10阶

*1.4升温速率：0.1～40℃/min

2氢火焰离子化检测器（FID）

2.1检测限：≤7×10-12g/s(C16)；噪声：≤2×10-13A；

漂移：≤4×10-13A/30min  线性范围：≥107

3 电子捕获检测器（ECD）

3.1检测限：≤2×10-13g/s(r-666)；噪音：≤20 uV，

基线漂移：≤50 uV/30min；线性范围：≥103；

3.2提供所投气相品牌电子捕获检测器放射源环保部豁免管理证书。

4顶空进样器

4.1顶空瓶规格：20ml；

*4.2样品位：≥20位；加热位：≥6位；

4.3样品传输线加热范围：40℃～220℃；

4.4重复性：RSD ≤ 1%（200ppm水中乙醇，N=5）

5配置清单：

气相色谱仪主机1台； FID检测器1套； ECD检测器1套；分流/不分流毛细进样系统2套； 全自动顶空进样器 1台及顶空瓶200个；脱氧管1根、气体净化器1台、注样垫100个、石墨套件20套；氢气发生器一套、空气发生器一套、载气气体钢瓶(99.999%)及减压阀各1套；品牌电脑（I5，8G以上）、品牌打印机一套。

6. 须提供产品授权经销证明(制造商除外)。